## 單週保養表單
空氣品質監測站單週保養項目(一)
測站名稱 |  | 上次保養日期 |  | 保養日期
維護人員
氣體校正系統(Calibrator) | 1. 確認校正系統啟動正常
2. 管路積水檢查
零氣體產生器(Zero air) | 1. 洩水閥測試、自動排水功能正常
| 2. 確認空壓機工作正常、積水排除 |  |  |  | 前期數據
| 3. Air presser |  | psi, 30±5
氮氧化物分析儀(NOx) | 1. 更換Filter
| 2. 功能性檢查 |  |  |  | 前期數據
| a. Sample flow |  | c.c/min, 500±50
| b. Ozone flow |  | c.c/min, 80±10
| c. HVPS |  | VDC, 400~900
| d. Rcell TEMP. |  | ℃, 50±1
| e. PMT TEMP. |  | ℃, 7±2
| f. Moly TEMP. |  | ℃, 315±5
| g. Rcell press |  | IN-Hg-A, <10
| h. NO Slope |  | 1.0±0.3
| i. NOx Slope |  | 1.0±0.3
| j. NO Offset |  | -50~150
| k. NOx Offset |  | -50~150
3. 確認無警訊顯示
二氧化硫分析儀(SO2) | 1. 更換Filter
| 2. 功能性檢查 |  |  |  | 前期數據
| a. Sample flow |  | c.c/min, 650±65
| b. UV Lamp |  | mv, 2000~4400
| c. STR light |  | ppb, <100
| d. DRK PMT |  | mv, 200~325mv
| e. DRK Lamp |  | mv, -50~200mv
| f. SO2 Slope |  | 1.0±0.5
| g. SO2 Offset |  | <250
| h. HVPS |  | VDC, 400~900
| i. Rx Cell TMP |  | ℃,50±1
| j. PMT TEMP. |  | ℃,9±2
3. 確認無警訊顯示
空氣品質監測站單週保養項目(二)
測站名稱 |  |  |  | 保養日期
維護人員
一氧化碳分析儀(CO) | 1. 更換Filter
| 2. 功能性檢查 |  |  |  | 前期數據
| a. Sample flow |  | c.c/min, 800±80
| b. Bench TEMP. |  | ℃ (48±2 )
| c. Mirror/wheel TEMP |  | ℃ (68±2 )
| d. CO MEAS |  | CNTS/mv, AT ZERO
| e. CO REF |  | CNTS/mv, AT ZERO
f. MR RATIO
3. 確認無警訊顯示
臭氧分析儀(O3) | 1. 更換Filter
| 2. 功能性檢查 |  |  |  | 前期數據
| a. O3 MEAS |  | mv, 2500~4800
| b. O3 REF |  | mv, 2500~4800
| c. Sample flow |  | c.c/min, 800±80
| d. Photo lamp TEMP |  | ℃, 58±1
3. 確認無警訊顯示
碳氫化合物 分析儀(THC) | 1. 更換Filter
| 2. 功能性檢查 |  |  |  | 前期數據
| a. Sample flow |  | c.c/min, >35
| b. Zero presser |  | Bar, 1±0.1
| c. H2 presser |  | Bar, 1±0.1
| d. Sample presser |  | Bar, 0.5±0.1
3. 檢查點火功能正常
4. 確認無警訊顯示
5. H2產生器分子篩變色檢查(達50%以下需更換)
空氣品質監測站單週保養項目(三)
測站名稱 |  |  |  | 保養日期
維護人員
懸浮微粒 | 1. 檢查濾紙帶存量 |  |  |  | 前期數據
連續測定分析儀(PM10&TSP) | 2. 確認幫浦運轉正常，流量 |  | l/min, 16.8±1
3. 檢查採樣管加熱裝置正常
4. 採樣口與分粒器清潔
5. 檢查濾紙運轉與採樣點採集是否正常
氣象儀器 | 1. 目視檢查風速風向運轉正常
| 2. 確認溫濕度計運作正常，記錄現場值 | 溫度 | 濕度
3. 清潔溫濕度計進氣口
4. 確認雨量計固定良好
站房 | 1. 站內 |  |  |  | 前期數據
| a. 站房溫度正常 |  | ℃
b. 門禁刷卡正常
| c. 測站單周用電量計算 | 用電量
d. 門鎖開關正常
e. 清潔室內及設備
f. 文件歸位(維護報表及操作手冊)
g. 警報器、攝影機等設備運作正常
h. 測站內無堆放雜物
2. 冷氣
a. 冷氣運作正常(無異聲)
b. 冷氣定時裝置正常
c. 冷氣吹風口冷度正常
d. 冷氣溫度設定正常
e. 電源及控制器固定正常
3. 鋼瓶
| a. 標準鋼瓶壓力正常 |  | psig
| b. 鋼瓶使用期限未逾期 | 2022/5/22 | 有效期限
c. 鋼瓶固定良好且無雜物與空瓶
d. 鋼瓶室抽風扇運轉及門鎖良好
e. 鋼瓶室及排風扇濾網清潔
空氣品質監測站單週保養項目(四)
測站名稱 |  |  |  | 保養日期
維護人員
站房 | 1. 電力及AVR系統
a. 指示燈正常
b. 輸入及輸出電壓正常
c. 檢查無漏電現象
d. AVR動作正常
2. 採樣系統
a. 採樣系統保持清潔無破損
b. 壓差計動作正常
c. 歧管處是否套上墊圈
d. 採樣風扇運轉正常
e. 採樣及校正鐵氟龍管無積水現象
f. 管路連接正常
3. PLC系統
a. 數據機傳送正常 (TX，RX燈號正常)
b. 時間設定正常
維修及改善建議
維護人員：
主管: |  |  | 經 辦：